Инструкция по техническому обслуживанию

установки для определения октанового числа

Shenkai SKY2102-VII

Версия: 200227

Внимание!!! Используйте только последнюю редакцию данной инструкции. Актуальную версию можно получить по запросу у официального дистрибьютора фирмы Shenkai - компании АО «НеваЛаб».

Оглавление

1. Общая информация	3

2. Безопасность	3

3. Система охлаждения двигателя	4

3.1. Циркуляционный охладитель	5

3.2. Схема системы охлаждения двигателя	6

3.3. Демонтаж системы охлаждения типа А	6

3.4. Сборка системы охлаждения типа А	7

3.5. Демонтаж системы охлаждения типа Б	7

3.6. Сборка системы охлаждения типа Б	9

3.7. Обслуживание системы охлаждения	9

4. Топливная система	10

4.1. Демонтаж карбюратора	12

4.2. Монтаж карбюратора	12

4.3. Разборка карбюратора	12

4.4. Сборка карбюратора	16

4.5. Разборка системы поддержания постоянного уровня топлива	16

4.6. Сборка системы поддержания уровня топлива	17

4.7. Обслуживание топливной системы	17

5. Система впуска воздуха	19

5.1. Обслуживание системы впуска воздуха и воздушной колонки	19

6. Система отвода выхлопных газов	20

6.1. Обслуживание системы отвода выхлопных газов	22

7. Головка блока цилиндра. Клапанных механизм.	22

7.1. Демонтаж головки блока цилиндра и клапанного механизма	24

7.2. Сборка головки блока цилиндра и клапанного механизма	25

7.3. Обслуживание головки блока цилиндра и клапанного механизма	28

8. Цилиндр с изменяемой степенью сжатия. Поршневая группа.	28

8.1. Демонтаж блока цилиндра и поршня	32

8.2. Сборка цилиндропоршневой группы	32

8.3. Калибровка лазерного датчика расстояния	34

8.4. Регулировка механизма ограничения регулировки высоты цилиндра	35

8.5. Установка базовой высоты цилиндра	35

8.6. Обслуживание цилиндропоршневой группы	37

9. Система смазки двигателя	38

9.1. Обслуживание системы смазки двигателя	40

10. Вентиляция картерных газов	40

11. Система измерения детонации	41

11.1. Регулировка блока детонометра	41

11.2. Обслуживание системы измерения детонации	42

12. Система зажигания	42

12.1. Установка угла опережения зажигания (УОЗ)	43

12.2. Обслуживание системы зажигания	44

13. Система пуска\регулировки частоты вращения двигателя	44

14. Калибровка датчиков температуры воздуха	45

15. Регламент технического обслуживания	46

- Общая информация

Данная инструкция содержит информацию, необходимую для проведения технического обслуживания октановых установок Shenkai SKY2102-VII. В описательной части все узлы рассматриваются с лицевой стороны установки.

Работы, выделенные в тексте инструкции жирным курсивом сведены в таблицу в разделе «Регламент технического обслуживания». Работы, отмеченные в таблице подписью «выполняется пользователем», производятся силами пользователя. Работы, отмеченные подписью «выполняется сервисным инженером», должны выполняться аккредитованным специалистом компании Shenkai. В случае нарушения вышеуказанного требования гарантийные обязательства могут быть аннулированы.

Для выполнения некоторых работ потребуется специализированный инструмент и расходные материалы, которые не предусмотрены стандартной комплектацией установки. Для приобретения инструмента и расходных материалов обратитесь к официальному дистрибьютору фирмы Shenkai.

- Безопасность

Во время работы установки блок цилиндра, система охлаждения и выхлопная система нагреваются до высоких температур. Избегайте прямого контакта с нагретыми частями.

На корпусе установки с левой стороны размещена кнопка блокировки запуска двигателя (Рисунок 1), которая блокирует запуск при нажатии на кнопку «Запуск» в ПО. В целях обеспечения безопасности настоятельно рекомендуется блокировать запуск двигателя при выполнении работ по техническому обслуживанию и переводе установки с метода на метод. Рекомендуется блокировать запуск двигателя сразу после его полной остановки и снимать блокировку непосредственно перед запуском. Будьте осторожны при работе с кнопкой блокировки, т.к. в силу конструктивных особенностей она расположена в непосредственной близости от резервуара системы охлаждения двигателя, который в процессе работы нагревается до высоких температур. Особое внимание следует уделить гибкой гофрированной трубке отвода выхлопных газов, т.к. она нагревается до очень высоких температур.

Рисунок 1. Кнопка блокировки двигателя.

- Система охлаждения двигателя

Для охлаждения двигателя используется термосифонная рециркуляционная система. В зависимости от модификации установки, система охлаждения бывает двух типов (Рисунок 2, Рисунок 3). Отличие заключается только в соединительных трубках и форме резервуара. Для охлаждения установки используется дистиллированная вода. В случае эксплуатации установки в условиях низкого атмосферного давления используется смесь воды и антифриза. В процессе работы двигатель нагревается до высоких температур, охлаждающая жидкость в каналах рубашки охлаждения цилиндра и головки блока цилиндра закипает, поднимается в конденсатор системы охлаждения и испаряется. Пар поднимается к верхней части конденсатора и конденсируется на змеевике охлаждения. В процессе конденсации охлаждающая жидкость стекает обратно в резервуар и подается в рубашку охлаждения цилиндра. В нижней части конденсатора установлен датчик температуры, для контроля температуры на экране ПК. В системе охлаждения типа Б рядом с датчиком так же установлен термометр для контроля температуры охлаждающей жидкости. Змеевик охлаждения крепится к крышке резервуара, на которой находятся два штуцера для соединения с системой циркуляции охлаждающей жидкости. На одном из штуцеров находится датчик потока жидкости, который предназначен для аварийной остановки двигателя в случае отсутствия циркуляции жидкости в змеевике охлаждения.

| Датчик потока Резервуар Сливной кран Тройник системы охлаждения Фланец подвода жидкости Фланец отвода жидкости Патрубок подвода жидкости Патрубок отвода жидкости Узел крепления термометра Рисунок 2. Тип А. | Датчик температуры Рисунок 3. Тип Б. |
| --- | --- |

  - Циркуляционный охладитель

Для поддержания постоянной температуры и давления в охладительном контуре используется циркуляционный охладитель, который представляет собой отдельное устройство, соединяемое с установкой с помощью гибких шлангов. Охладитель наполняется дистиллированной водой до уровня, отмеченного на мерном стекле сбоку охладителя. Давление в системе регулируется краном, который расположен сзади снизу охладителя и должно составлять 3±1 кг/см².	Обслуживание циркуляционного охладителя заключается в замене дистиллированной воды и очистке резервуара.

  - Схема системы охлаждения двигателя

В состав циркуляционного контура входят: змеевик охлаждения конденсатора, змеевик охлаждения патрубка отвода выхлопных газов, циркуляционный охладитель.

  - Демонтаж системы охлаждения типа А

Тип А:

- Слейте жидкость из системы с помощью сливного крана, расположенного снизу на тройнике системы охлаждения.

- Отсоедините шланг и медный патрубок от крышки резервуара.

- Открутите 4 болта крепления крышки датчика потока жидкости.

- Запишите или сделайте фото расположения клемм датчика потока (Рисунок 5).

- Отсоедините клеммы датчика.

- Открутите два болта крепления фланца подвода охлаждающей жидкости к рубашке охлаждения блока цилиндра.

- Придерживая резервуар системы охлаждения открутите два болта крепления фланца отвода охлаждающей жидкости от головки блока цилиндра.

- Снимите резервуар.

- Перечисленных действий достаточно для демонтажа головки блока цилиндра и цилиндра. Если необходимо выполнить полный демонтаж, выполните действия, указанные ниже.

- Выкрутите патрубок отвода охлаждающей жидкости из головки блока цилиндра.

- Выкрутите патрубок подвода охлаждающей жидкости из блока цилиндра.

- Выкрутите 4 болта крепления крышки резервуара охлаждения и извлеките её вместе со змеевиком.

  - Сборка системы охлаждения типа А

Для герметизации всех резьбовых соединений используйте термостойкий герметик.

- Установите крышку резервуара со змеевиком и закрепите её четырьмя болтами.

- Вкрутите патрубок подвода охлаждающей жидкости в блок цилиндра.

- Вкрутите патрубок отвода охлаждающей жидкости в головку блока цилиндра.

- Установите прокладки на фланцы двух патрубков. Рекомендуется использовать новые прокладки.

- Установите резервуар и закрепите его двумя болтами ко фланцу патрубка головки блока цилиндра не затягивая болты.

- Закрепите резервуар ко фланцу патрубка блока цилиндра.

- Затяните болты крепления обоих фланцев.

- Подсоедините клеммы датчика потока жидкости.

- Установите крышку датчика потока жидкости.

- Подсоедините шланг и медный патрубок к крышке резервуара. Шланг, подающий жидкость от циркуляционного охладителя, подсоединяется к штуцеру, на котором установлен датчик потока жидкости.

- Залейте дистиллированную воду в резервуар системы охлаждения до отметки на мерном стекле.

- Если выполнялась полная разборка и производился демонтаж датчика температуры охлаждающей жидкости, необходимо проверить соответствие показаний температуры на экране компьютера, показаниям на термометре и в случае необходимости провести калибровку датчика. Для системы охлаждения типа А, необходимо воспользоваться поверенным термометром с выносным зондом. Открутите пробку и разместите зонд в резервуаре системы охлаждения ниже уровня жидкости. Выполните калибровку датчика согласно процедуре, описанной в соответствующем разделе данной инструкции.

  - Демонтаж системы охлаждения типа Б

(Рисунок 4, Рисунок 5)

- Слейте жидкость из системы охлаждения с помощью сливного крана, расположенного снизу на тройнике системы охлаждения.

- Отсоедините шланг и медный патрубок от крышки резервуара.

- Открутите 4 болта крепления крышки датчика потока жидкости (Рисунок 5).

- Запишите или сделайте фото расположения клемм датчика потока.

- Отсоедините клеммы датчика.

- Извлеките крышку со змеевиком охлаждения.

- Открутите два болта, соединяющих узел крепления термометра и резервуар системы охлаждения.

- Открутите три болта крепления снизу резервуара.

- Снимите резервуар.

- Ослабьте гайку крепления резервуара и выкрутите крепление из угла.

Перечисленных действий достаточно для демонтажа головки блока цилиндра. Для дальнейшего демонтажа блока цилиндра необходимо полностью демонтировать систему охлаждения.

- Выкрутите патрубок отвода охлаждающей жидкости из головки блока цилиндра.

- Отсоедините датчик температуры охлаждающей жидкости.

- Ослабьте гайку крепления и выкрутите из тройника соединительную трубку узла крепления термометра.

- Выкрутите патрубок подвода охлаждающей жидкости к цилиндру.

| Резервуар Узел крепления термометра Сливной кран Болты крепления резервуара Угол Крепление резервуара Патрубок отвода жидкости Патрубок подвода жидкости Датчик температуры Соединительная трубка Тройник системы охлаждения Рисунок 4. Соединительная трубка. | Датчик потока Рисунок 5. Датчик потока. |
| --- | --- |

  - Сборка системы охлаждения типа Б

Для герметизации всех резьбовых соединений используйте термостойкий герметик.

- Вкрутите патрубок подвода охлаждающей жидкости в цилиндр так, чтобы сливной кран был направлен перпендикулярно вниз.

- Вкрутите соединительную трубку узла крепления термометра в тройник так, чтобы фланец соединения с резервуаром охлаждения был направлен в сторону головки блока цилиндра. Затяните гайку крепления трубки.

Если соединительная трубка была отсоединена от узла крепления термометра, рекомендуется при соединении использовать новую прокладку.

- Установите датчик температуры охлаждающей жидкости.

- Вкрутите патрубок отвода охлаждающей жидкости в головку блока цилиндра так, чтобы угол был направлен вверх.

- Вкрутите крепление резервуара в угол так, чтобы при установке резервуара три крепежных отверстия совпали с отверстиями в резервуаре и два отверстия крепления фланца совпали с отверстиями в узле крепления термометра. Возможно, потребуется изменить высоту соединительной трубки узла крепления термометра, выкрутив или вкрутив ее в тройник.

- Установите прокладку на фланец узла крепления термометра.

- Установите резервуар на крепление, закрепите тремя болтами к креплению и двумя болтами к фланцу узла крепления термометра. Рекомендуется использовать новую прокладку.

- Установите змеевик охлаждения в резервуар.

- Подсоедините клеммы к датчику потока жидкости.

- Установите крышку датчика потока жидкости.

- Подсоедините шланг и медный патрубок к крышке резервуара. Шланг, подающий жидкость от циркуляционного охладителя, подсоединяется к штуцеру, на котором установлен датчик потока жидкости.

- Залейте дистиллированную воду в резервуар системы охлаждения до отметки на мерном стекле.

- Если выполнялась полная разборка и производится демонтаж датчика температуры охлаждающей жидкости, необходимо проверить соответствие показаний температуры на экране компьютера, показаниям на термометре и в случае необходимости провести калибровку, согласно процедуре, описанной в соответствующем разделе инструкции.

  - Обслуживание системы охлаждения

Для обслуживания системы охлаждения обоих типов необходимо выполнить очистку змеевика охлаждения от загрязнений и заменить охлаждающую жидкость,

- Топливная система

Топливная система (Рисунок 6) состоит из четырех топливных резервуаров, селекторного крана, карбюратора и узла подогрева топливовоздушной смеси. С помощью селекторного крана осуществляется переключение подачи топлива между топливными резервуарами. Топливный резервуар №4 оснащен рубашкой охлаждения и используется для анализа высоколетучих топлив. Рубашка охлаждения топливного резервуара соединяется последовательно с рубашкой охлаждения вертикального патрубка подачи топлива. Для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости к штуцерам, расположенным на рубашке охлаждения топливного резервуара, подключаются два шланга от воздушной колонки. Топливные резервуары оснащены системой поддержания постоянного уровня топлива, состоящей из поплавка и игольчатого клапана, которые расположены в поплавковой камере. Резервуары крепятся к общей рейке с помощью подвижного механизма, предназначенного для регулировки уровня топлива в поплавковой камере. Из топливных резервуаров топливо подается к корпусу селекторного крана с помощью прозрачных силиконовых трубок. Корпус селекторного крана оснащен 4-мя мерными стеклами, предназначенными для контроля уровня топлива. В корпусе селекторного крана имеются каналы, предназначенные для соединения мерных стекол и поплавковой камеры по принципу сообщающихся сосудов, а также для подвода топлива к селекторному крану, который так же крепится в корпусе. Подача топлива к селекторному крану осуществляется через жиклер, который крепится в корпусе крана. Для образования топливовоздушной смеси карбюратор оснащен трубкой Вентури в которой закреплена смесительная трубка. Топливо поступает в смесительную трубку от селекторного крана через вертикальный патрубок подачи топлива, расположенный в охладительной рубашке. Топливовоздушная смесь поступает в узел подогрева смеси. Узел подогрева представляет из себя металлическую литую деталь с двумя фланцами, один из которых крепится к головке блока цилиндра, а ко второму фланцу крепится карбюратор. Узел подогрева топливовоздушной смеси оснащен нагревательным элементом и датчиком температуры.

Топливный резервуар

Датчик температуры

Селекторный кран

Рубашка охлаждения вертикального патрубка

Рубашка охлаждения резервуара

Подвод охлаждающей жидкости

Уровень топлива

Узел подогрева ТВС

Мерное стекло

Поплавковая камера

Термометр

Рисунок 6. Топливная система.

Узел подогрева ТВС

Питание нагревателя

Термометр

Механизм регулировки уровня топлива

Рисунок 7. Узел подогрева ТВС.

  - Демонтаж карбюратора

- Придерживая карбюратор открутите гайки крепления карбюратора (Рисунок 8) к узлу подогрева топливовоздушной смеси и снимите карбюратор со шпилек. Гаек может быть 2 или 4 в зависимости от модификации установки.

- При необходимости демонтируйте узел подогрева топливовоздушной смеси, для этого отсоедините разъем питания нагревателя и разъем датчика температуры, открутите 2 гайки крепления к головке блока цилиндра и снимите узел.

Гайки крепления

Рисунок 8. Гайки крепления карбюратора.

  - Монтаж карбюратора

- Установите узел подогрева топливовоздушной смеси (если он был демонтирован).

- Подключите разъем питания нагревателя и разъем датчика температуры.

- Установите карбюратор на шпильки и закрепите на узел подогрева гайками.

  - Разборка карбюратора

(Рисунок 9)

Разборку карбюратора удобней производить, когда карбюратор установлен на установке.

- Слейте топливо из топливных резервуаров.

- Отсоедините патрубок подачи воздуха от карбюратора.

- Отсоедините шланги подачи топлива от штуцеров на корпусе селекторного крана.

- Выкрутите штуцера из корпуса селекторного крана.

- Выкрутите горизонтальные жиклеры (Рисунок 10).

- Придерживая селекторный кран открутите пружинную гайку (Рисунок 11) и снимите кран.

- Ослабьте гайку и выкрутите зажимной болт смесительной трубки (Рисунок 12).

- Извлеките смесительную трубку из трубки Вентури. Будьте осторожны!!! В процессе извлечения смесительной трубки есть вероятность утери прокладки (Рисунок 13)!

- Извлеките прокладку смесительной трубки.

- Отсоедините 2 шланга от рубашки охлаждения вертикального патрубка.

- Открутите 4 болта крепления рубашки охлаждения вертикального патрубка к корпусу карбюратора и снимите рубашку вместе с корпусом селекторного крана.

- Открутите 4 болта крепления рубашки охлаждения вертикального патрубка к корпусу селекторного крана и снимите рубашку. Будьте осторожны!!! В процессе извлечения рубашки есть вероятность утери двух уплотнительных колец (Рисунок 14).

| Селекторный кран Рубашка охлаждения вертикального патрубка Корпус селекторного крана Мерные стекла Рисунок 9. Карбюратор. | Горизонтальный жиклер Рисунок 10. Горизонтальный жиклер. |
| --- | --- |

| Пружинная гайка Рисунок 11. Снятие селекторного крана. | Трубка Вентури Смесительная трубка Зажимной болт Рисунок 12. Трубка Вентури. |
| --- | --- |

| Прокладка смесительной трубки Рисунок 13. Прокладка смесительной трубки. | Вертикальный патрубок Уплотнительные кольца Рисунок 14. Вертикальный патрубок. |
| --- | --- |

Узел подогрева ТВС

Фланец крепления карбюратора

Питание нагревателя

Датчик температуры

Термометр

Фланец крепления узла ТВС

Рисунок 15. Узел подогрева ТВС.

  - Сборка карбюратора

- Убедитесь в наличии уплотнительного кольца на вертикальном патрубке подачи топлива и закрепите рубашку охлаждения к корпусу селекторного крана с помощью 4-х болтов.

- Оденьте второе уплотнительное кольцо на вертикальный патрубок.

- Установите рубашку охлаждения в корпус карбюратора и закрепите её с помощью 4-х болтов.

- Соедините два шланга со штуцерами рубашки охлаждения.

- Установите прокладку смесительной трубки на вертикальный патрубок подачи топлива.

- Установите смесительную трубку в трубку Вентури.

- Вкрутите зажимной болт смесительной трубки и затяните фиксирующую гайку.

- Вставьте селекторный кран в корпус и затяните прижимной пружинной гайкой.

- Вкрутите горизонтальные жиклеры.

- Вкрутите штуцера в корпус селекторного крана.

- Подсоедините шланги подачи топлива к штуцерам.

- Установите патрубок подачи воздуха.

  - Разборка системы поддержания постоянного уровня топлива

Разборку системы поддержания уровня топлива удобней проводить без демонтажа карбюратора.

- Слейте топливо из бачка.

- Отсоедините шланг подачи топлива от штуцера поплавковой камеры.

- Открутите 4 болта крепления поплавковой камеры и снимите её (Рисунок 16).

- Открутите игольчатый клапан (Рисунок 17).

- Вытащите поплавок из поплавковой камеры.

| Болты крепления Рисунок 16. Крепление поплавковой камеры. | Игольчатый клапан Рисунок 17. Игольчатый клапан. | Поплавок Рисунок 18. Поплавок. |
| --- | --- | --- |

  - Сборка системы поддержания уровня топлива

- Вкрутите игольчатый клапан.

- Поместите поплавок в поплавковую камеру и установите камеру на корпус бачка.

- Подсоедините шланг подачи топлива к поплавковой камере.

  - Обслуживание топливной системы

Рекомендуется выполнять очистку топливной системы и узла подогрева топливовоздушной смеси по мере загрязнения. Для обслуживания топливной системы:

- очистите сетчатые топливные фильтры в топливных резервуарах.

- очистите резервуары.

- очистите поплавковые камеры.

- смажьте механизм регулировки высоты топливных резервуаров.

- очистите узел подогрева топливовоздушной смеси.

- со временем силиконовые трубки подачи топлива теряют эластичность, что затрудняет удаление воздуха из системы. Замените трубки по мере необходимости.

- сверьте показания температуры топливовоздушной смеси на экране компьютера с показаниями на термометре во всем рабочем диапазоне с шагом 5 °C и в случае необходимости проведите калибровку, согласно процедуре, описанной в соответствующем разделе инструкции.

В процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы с поступлением топлива из бачка в поплавковую камеру. Топливо может не поступать вообще либо поступать непрерывно и переливаться через отверстие в верхней части мерного стекла. Причиной может быть заклинивание игольчатого клапана в следствии попадания мелких механических примесей. Анализ топлив, содержащих механические примеси категорически запрещен и является нарушением условий эксплуатации. Попадание механических примесей в цилиндр может вызвать повреждение установки. Сетчатый топливный фильтр позволяет избавиться от относительно крупных частиц. Так же причиной может быть попадание топлива в поплавок. Для решения проблемы необходимо проверить отсутствие загрязнения поплавковой камеры и штуцера отвода топлива, а также отсутствия топлива в поплавке. Наличие топлива в поплавке означает нарушение его герметичности. Такой поплавок следует заменить. При загрязнении игольчатого клапана его следует разобрать и очистить, для этого нужно демонтировать клапан, постукивая по игле (Рисунок 19) выбить металлический цилиндрик с отверстием. После промывки собрать клапан в обратном порядке, постукивая по металлическому цилиндрику с отверстием. Металлический цилиндрик устанавливается фаской (Рисунок 20) внутрь корпуса клапана. Описанные процедуры могут выполняться пользователем самостоятельно.

| Постукивать Рисунок 19. Игольчатый клапан в сборе. | Фаска Рисунок 20. Игольчатый клапан в разобранном виде. |
| --- | --- |

- Система впуска воздуха

Система впуска воздуха состоит из воздушной колонки, подводящей трубы и системы подогрева поступающего воздуха. Для поддержания постоянной влажности воздуха используется воздушная колонка, которая представляет собой отдельное устройство, соединяемое с установкой с помощью подводящей трубы. Постоянная влажность поддерживается за счет охлаждения поступающего воздуха до 5 °С. Так же воздушная колонка оснащена системой охлаждения топливного резервуара и карбюратора. Для поддержания требуемой постоянной температуры поступающего воздуха подводящая труба оснащена нагревательным элементом и датчиком температуры.

Воздушная колонка состоит из холодильного агрегата, помпы, резервуара для охлаждающей жидкости, системы трубок и радиаторов, расположенных в камере охлаждения воздуха. Циркуляция охлаждающей жидкости в системе трубок осуществляется с помощью помпы. Часть системы трубок проходит через холодильный агрегат, в котором происходит охлаждение жидкости. Далее жидкость поступает в часть системы трубок, расположенную в радиаторах охлаждающей камеры. Воздух поступает в охлаждающую камеру через воздушный фильтр, расположенный снизу камеры. В качестве охлаждающей жидкости используется этиловый спирт или этиленгликоль, разбавленный с дистиллированной водой в соотношении ½ (одна часть этиленгликоля к двум частям воды). Минимально допустимый уровень жидкости 2/3 от объема резервуара.

  - Обслуживание системы впуска воздуха и воздушной колонки

Обслуживание системы впуска воздуха:

- сверьте показания температуры поступающего воздуха на экране компьютера с показаниями на термометре во всем рабочем диапазоне с шагом 5 °C  и в случае необходимости проведите калибровку, согласно процедуре, описанной в соответствующем разделе инструкции.

- проверьте уровень охлаждающей жидкости в резервуаре воздушной колонки и в случае необходимости долейте до минимально допустимого значения.

- замените воздушный фильтр воздушной колонки. Для этого ослабьте 4 болта снизу платформы, на которой расположен фильтр и вытащите его.

Рисунок 21. Положение датчика температуры.

- Система отвода выхлопных газов

Система отвода выхлопных газов состоит из ресивера и соединительных патрубков. Длина и количество изгибов выхлопной трубы, отводящей выхлопные газы за пределы помещения в атмосферу, могут отличаться, в зависимости от различных типов помещений. При увеличении длины и количества изгибов выхлопной трубы увеличивается противодавление выхлопной системы. Для уменьшения противодавления используется ресивер, который представляет собой металлический расширительный бак и подставку, оборудованную пластиной для жесткого крепления к полу. Противодавление снижается за счет увеличения объема выхлопной системы на коротком участке. Отвод выхлопных газов от головки блока цилиндра осуществляется металлическим патрубком, обернутым медным змеевиком охлаждения, который крепится к головке с помощью двух шпилек. Змеевик соединен с системой охлаждения двигателя. Патрубок отвода выхлопных газов соединяется с ресивером с помощью гибкой гофрированной трубки. Ресивер имеет крепления для 5-ти фланцев с различных сторон, что позволяет размещать его в горизонтальном и вертикальном положениях, а также осуществлять монтаж трубы отвода выхлопных газов в атмосферу в различных направлениях. Ресивер комплектуется 5-ю фланцами: 3-и заглушки, фланец для соединения с трубой отвода выхлопа в атмосферу, фланец для соединения ресивера с установкой. В одной из заглушек находится отверстие для проверки резонанса выхлопной системы. Для уменьшения объема выхлопных газов ресивер оборудован водяной системой охлаждения. Фланец подвода выхлопа к ресиверу оборудован двумя форсунками, которые распыляют воду в направлении движения выхлопа. Слив воды из ресивера производится по трубе, которая является основанием для подставки.

Патрубок отвода газов

Гибкая гофрированная трубка

Рисунок 22. Система отвода выхлопных газов.

Рисунок 23. Ресивер.

  - Обслуживание системы отвода выхлопных газов

Система отвода выхлопных газов не нуждается в обслуживании. Рекомендуется по мере загрязнения проводить очистку распылительных форсунок, которые могут засоряться по причине наличия крупных механических примесей в водопроводной воде. Для этого необходимо демонтировать два подводящих воду шланга и с помощью тонкой проволоки очистить распылительные каналы форсунок. Процедура очистки выполняется пользователем самостоятельно.

- Головка блока цилиндра. Клапанных механизм.

Головка блока цилиндра представляет собой чугунную отливку с каналами для охлаждающей жидкости, отверстиями подвода топливовоздушной смеси и отвода выхлопных газов, направляющими втулками клапанов и клапанного механизма. В зависимости от модификации установки головка может иметь круглю либо квадратную форму. Головка блока цилиндра крепится к блоку цилиндра с помощью 4-х шпилек. Две шпильки с левой стороны имеют бо́льшую длину и предназначены так же для крепления коротких опор стоек оси коромысел. Для подвода топливовоздушной смеси к передней боковой стенке головки на две шпильки крепится узел подогрева топливовоздушной смеси. Для отвода выхлопных газов с противоположной стороны головки к задней боковой стенке с помощью двух шпилек крепится патрубок отвода выхлопных газов со змеевиком охлаждения. В правой боковой стенке находятся два резьбовых отверстия: верхнее для патрубка системы охлаждения двигателя, нижнее для установки свечи зажигания. В верхней части головки находится резьбовое отверстие для установки датчика детонации. В центре головки с помощью двух направляющих втулок установлены два клапана. Ближе к передней части головки расположен впускной клапан, ближе к задней – выпускной. Впускной клапан имеет на юбке 180 градусный козырек, который предназначен для направления потока подаваемой топливовоздушной смеси в сторону отверстия датчика детонации. Для предотвращения вращения клапана в процессе работы, на конце стержня впускного клапана находится отверстие, в котором крепится штифт. В процессе работы клапана штифт входит в паз направляющей втулки, предотвращая вращение клапана вокруг своей оси. Выпускной клапан не имеет козырька и отверстия для крепления штифта. Для обеспечения прижима клапанов к седлам, между верхней частью головки блока цилиндра и тарелками клапанов находятся пружины сжатия. Тарелки клапанов фиксируются за проточки на стержнях клапанов с помощью двух сухарей.

Клапанный механизм состоит из двух стоек оси коромысел клапанов, которые соединены с опорами стоек с помощью шарнирных соединений. С левой стороны стойки соединены с короткими опорами, которые вместе с головкой блока цилиндра крепятся на длинных шпильках к цилиндру. С правой стороны стойки соединены с длинными опорами, которые крепятся к верхней части картера с помощью шарнирных соединений. Опорная ось крепится между двумя стойками и является шарнирной опорой для двух коромысел. Для удержания коромысел в определенном положении на оси между ними установлена винтовая пружина. С левой стороны концы коромысел расположены над стержнями клапанов, а справой стороны упираются в нажимные штанги. В процессе вращения кулачки распределительного вала поднимают толкатели, которые давят на нажимные штанги. Каждая нажимная штанга соединена с коромыслом с помощью шарнирного соединения и оказывает давление на один конец соответствующего коромысла. В противоположный конец каждого коромысла с помощью регулировочного винта через шарнир закреплена нажимная шайба, которая оказывает давление на стержень клапана и открывает его. Регулировочный винт позволяет изменять зазор между стрежнем клапана и нажимной шайбой. Такая конструкция позволяет поддерживать одинаковый клапанный зазор при разной высоте цилиндра.

Пружины сжатия

Головка блока цилиндра

Короткие опоры стоек оси коромысел

Свеча зажигания

Рисунок 24. Клапанный механизм (сбоку).

Гайки крепления ГБЦ

Датчик детонации

Рисунок 25. Клапанный механизм (сверху).

Впускной клапан

Выпускной клапан

Рисунок 26. Головка блока цилиндра.

  - Демонтаж головки блока цилиндра и клапанного механизма

- Демонтируйте патрубок отвода выхлопных газов.

- Демонтируйте карбюратор в сборе, включая узел подогрева топливовоздушной смеси.

- Отсоедините и демонтируйте датчик детонации.

- Отсоедините и демонтируйте свечу зажигания.

- Демонтируйте систему охлаждения двигателя. Для демонтажа головки блока цилиндра достаточно демонтировать резервуар системы охлаждения с креплением. Если в дальнейшем планируется проводить демонтаж цилиндра, то система охлаждения должна быть демонтирована полностью.

- Открутите 4-е гайки крепления головки.

- Снимете короткие опоры со шпилек и откиньте клапанный механизм в право, в сторону корпуса установки. Во время снятия коротких опор придерживайте нажимные штанги. Рекомендуется обернуть клапанный механизм хлопчатобумажной тканью, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия корпуса установки.

- Снимите нажимные штанги.

- Снимите головку блока цилиндра со шпилек и удалите старую прокладку.

- Надавите на тарелку клапана с двух сторон и с помощью инструмента с магнитным наконечником извлеките сухарь, после чего медленно отпустите пружину. Аналогично снимите второй клапан. Эту процедуру удобней выполнять вдвоем. Будьте осторожны при удержании пружины! При соскальзывании тарелки клапана пружина может отскочить в произвольном направлении и причинить вред здоровью.

- Извлеките клапана и снимите пружины с головки.

  - Сборка головки блока цилиндра и клапанного механизма

- Смажьте стержни клапанов и установите клапана в направляющие втулки. Козырек впускного клапана должен быть направлен в сторону отверстия для монтажа свечи.

- Вставьте штифт в отверстие стержня впускного клапана.

- Оденьте пружины с тарелками клапанов на выступы головки.

- Прижмите тарелку клапана с двух сторон и поместите два сухаря под проточки на стержнях клапанов. Клапан должен быть прижат к седлу, иначе выступающей длины стержня будет недостаточно для установки сухарей. Для прижима клапанов рекомендуется положить головку юбками клапанов на хлопчатобумажную ткань.

- Медленно отпустите тарелку клапана. Будьте осторожны при удержании пружины! При соскальзывании тарелки клапана пружина может отскочить в произвольном направлении и причинить вред здоровью.

- Аналогично установите сухари на второй клапан.

- Проверьте герметичность посадки клапана в седле. Для этого:

  - положите головку блока цилиндра на боковую сторону так, чтобы канал подачи топливовоздушной смеси либо канал отвода выхлопных газов был направлен вверх.

  - залейте изооктан в канал.

  - наблюдайте за соответствующим каналу клапаном. В течение одной минуты не должны наблюдаться подтеки изооктана.

  - проведите процедуру для обоих клапанов.

В случае утечки изооктана необходимо провести шлифование седел клапанов. Для этого:

  - демонтируйте клапан.

  - нанесите на посадочный поясок клапана тонкий слой притирочной пасты.

  - вставьте клапан в направляющую втулку.

  - установите головку на два деревянных бруска плоскими частями клапанов вверх так, чтобы стержни клапанов располагались между брусками.

  - шлифование седел клапанов выполняется с помощью шлифовальной машинки либо с помощью ручного приспособления для притирки клапанов.

  - закрепите присоску на плоской поверхности клапана и притирайте седло до появления ровной полоски посадочного пояска.

  - тщательно вымойте притирочную пасту с седел и клапанов.

  - установите клапан, пружину, сухари и выполните проверку герметичности посадки клапана в седле. При необходимости повторите шлифовку.

- Установите прокладку блока цилиндра на шпильки таким образом, чтобы при установке головки блока цилиндра отверстия на прокладке совпадали с отверстиями на головке. При инсталляции головки всегда следует использовать новую прокладку. Перед установкой прокладки ее необходимо смазать моторным маслом с обеих сторон.

- Установите головку блока цилиндра на шпильки так, чтобы отверстие свечи было направлено вправо.

- Установите нажимные штанги в толкатели.

- Придерживая рукой нажимные штанги оденьте на шпильки короткие опоры так, чтобы нажимные штанги попали в шарниры коромысел.

- Затяните 4 гайки сначала моментом затяжки 70 Нм, затем моментом 90 Нм в следующей последовательности (начиная с любой гайки):

1

4

2

3

- Смонтируйте систему охлаждения.

- С помощью щупа проверьте зазор свечи и при необходимости отрегулируйте до значения 0,5 мм.

- Установите свечу зажигания и подключите высоковольтный провод. Установите и подключите датчик детонации. Момент затяжки датчика детонации 95 Нм.

- Установите карбюратор.

- Установите патрубок отвода выхлопных газов.

- Залейте дистиллированную воду в бачок системы охлаждения.

- Отрегулируйте зазоры между стрежнями клапанов и нажимными шайбами с помощью регулировочных винтов. Проверка и настройка клапанного зазора выполняется каждый день перед началом анализа образцов либо при смене метода. Рекомендуется периодически контролировать клапанный зазор в процессе работы. Зазор должен быть равен 0,2 мм на прогретой работающей установке для обоих клапанов. После установки головки блока цилиндра грубо установите клапанный зазор на величину 0,1 мм на холодной остановленной установке и продолжите регулировку после прогрева. Если выполняется ежедневная настройка клапанов, то грубая установка зазора на величину 0,1 мм не требуется. Регулировка клапанов выполняется следующим образом:

  - прогрейте установку в течении 40 минут.

  - проверьте зазоры с помощью щупа на работающей установке. Щуп толщиной 0,2 мм должен свободно помещаться в клапанный зазор. Щуп толщиной 0,25 мм должен с усилием помещаться в клапанный зазор. Щуп 0,3 мм не должен помещаться в зазор.

  - если зазор не соответствует указанному, остановите установку и установите маховик в положение, при котором поршень будет находиться в положении верхней мертвой точки в такте сжатия.

  - удерживая регулировочный винт клапанного зазора c помощью плоской отвертки, ослабьте стопорную гайку рожковым ключом.

  - с помощью регулировочного винта и набора щупов отрегулируйте клапанный зазор. Если зазор больше указанного в инструкции, то поверните регулировочный винт по часовой стрелке, если меньше – против часовой.

  - удерживая плоской отверткой регулировочный винт затяните рожковым ключом стопорную гайку.

  - запустите установку и прогрейте её в течение минимум 5 минут;

  - проверьте клапанные зазоры и при необходимости повторите регулировку.

Невозможно посчитать угол, на который необходимо повернуть регулировочный винт для достижения необходимого клапанного зазора при работающей установке. Регулировка выполняется методом подбора до достижения необходимого значения.

  - Обслуживание головки блока цилиндра и клапанного механизма

- Демонтируйте головку блока цилиндра.

- Выполните очистку внутренней части головки от нагара и отложений. В процессе чистки категорически запрещено использование абразивных материалов.

- Очистите внешнюю часть головки.

- Промойте канал подачи топливовоздушной смеси и канал отвода выхлопных газов бензином.

- Промойте направляющие втулки клапанов.

- Проверьте стержни и сёдла клапанов на наличие глубоких рисок и задиров.

- Проверьте герметичность клапанов.

- Замените медную прокладку датчика детонации.

- После монтажа головки блока цилиндра проверьте установку базовой высоты цилиндра.

- Цилиндр с изменяемой степенью сжатия. Поршневая группа.

Блок цилиндра с изменяемой степенью сжатия состоит из цилиндра, поршня с кольцами, шатуна, зажимной гильзы с червячным валом и червячным колесом. Цилиндр представляет собой чугунную отливку с рубашкой охлаждения. Рубашка охлаждения представляет собой каналы внутри стенок цилиндра, которые заполняются охлаждающей жидкостью. Цилиндр крепится в зажимной гильзе и фиксируется в разъемном зажимном фланце. Для уменьшения вибраций в процессе регулировки высоты цилиндра, между цилиндром и зажимной гильзой расположены 4 винтовые пружины. Червячный вал приводится в движение электроприводом и соединяется с ним с помощью конической передачи с прямыми зубьями, которая состоит из двух конических шестерен, одна из которых крепится к червячному механизму с помощью вала, а вторая к электроприводу. Для ограничения перемещения цилиндра сверх минимально и максимально допустимой высоты используется защитный механизм ограничения регулировки высоты цилиндра, который состоит из двух концевых выключателей и двух упорных кулачков. Концевые выключатели жестко крепятся к цилиндру с помощью пластины. Упорные кулачки крепятся к зажимной гильзе с помощью пластины с прорезью, позволяющей регулировать положение кулачков. При достижении минимально или максимально допустимой высоты один из концевых выключателей, упираясь в упорный кулачок, разрывает цепь питания привода регулировки высоты цилиндра, тем самым ограничивая дальнейшее изменение высоты. Для измерения высоты цилиндра используется лазерный датчик расстояния, который крепится к зажимной гильзе. Для отражения лазерного луча к цилиндру крепится отражающая пластина, расположенная напротив лазерного датчика. При изменении высоты цилиндра расстояние между лазерным датчиком и отражающей пластиной изменяется, таким образом происходит измерение высоты цилиндра.

Рисунок 27. Цилиндр.

Отражающая пластина

Лазерный датчик расстояния

Упорные кулачки

Концевые выключатели

Рисунок 28. Датчик высоты цилиндра, ограничительный механизм.

Рисунок 29. Коническая передача.

Поршневая группа состоит из поршня, одного хромированного компрессионного кольца, трех чугунных компрессионных колец и одного маслосъемного кольца.  Поршень отлит из чугуна и имеет на наружной поверхности 5 канавок для установки колец. В верхнюю канавку устанавливается хромированное компрессионное кольцо, во 2-ю, 3-ю и 4-ю канавки, устанавливаются чугунные компрессионные кольца, а в нижнюю устанавливается маслосъемное кольцо.

Для крепления поршня к шатуну используется поршневой палец, который фиксируется с помощью с двух сторон стопорными кольцами. В верхней головке шатуна крепится втулка поршневого пальца, в которую вставляется поршневой палец. Нижняя головка шатуна состоит из двух частей, которые скрепляются двумя болтовыми соединениями. Такая конструкция необходима для того, чтобы закрепить подшипник скольжения в нижней головке шатуна. Подшипник состоит из двух

Хромированное компрессионное кольцо

частей.

Шатун

Крышка подшипника

Вкладыши подшипника

Втулка поршневого пальца

Маслосъемное кольцо

Компрессионные кольца

Стопорное кольцо

Поршневой палец

Поршень

Рисунок 30. Поршень, кольца, шатун.

Рисунок 31. Поршневые кольца.

  - Демонтаж блока цилиндра и поршня

- Демонтируйте головку блока цилиндра.

- Открутите два болта крепления лазерного датчика расстояния и демонтируйте его.

- Снимите с задней стенки концевых выключателей защитные крышки, отщелкнув их с помощью плоской отвертки, чтобы получить доступ к клеммам. Т.к. в разных модификациях установки цвета проводов могут отличаться, перед отсоединением клемм необходимо записать цвета, соответствующие контактам, либо сделать фото.

- При помощи крестовой или плоской отвертки отсоедините клеммы от концевых выключателей.

- Демонтируйте трубку отвода охлаждающей воды от цилиндра.

- С помощью рожкового ключа открутите 4 гайки в нижней части зажимной гильзы. В процессе откручивания 2-ве из 4-ех гаек упрутся в корпус зажимной гильзы, т.к. они расположены в труднодоступных полостях. Для полного их выкручивания необходимо продолжить откручивание одновременно приподнимая цилиндр. Эту процедуру удобней выполнять вдвоем. После ослабления 4-х гаек, может потребоваться значительное усилие для того, чтобы приподнять цилиндр. Это связано с сильным нагревом прокладки цилиндра во время работы, она довольно сильно приклеивается к металлическим поверхностям.

- После откручивания 4-х гаек, снимите цилиндр со шпилек.

Демонтаж поршня.

Перед снятием поршня, рекомендуется закрыть отверстие картера чистой хлопчатобумажной тканью, чтобы избежать попадания мелких деталей в картер в процессе снятия поршня.

- Снимите стопорные кольца с поршневого пальца с помощью щипцов, для снятия стопорных колец.

- Извлеките поршневой палец.

- Снимите поршень.

Демонтаж поршневых колец.

Для демонтажа поршневых колец используется пружинный расширитель.

  - Сборка цилиндропоршневой группы

- Убедитесь, что маховик находится в положении, при котором поршень находится в верхней мертвой точке.

- Установите поршень на шатун.

- Установите поршневой палец и зафиксируйте его стопорными кольцами с помощью щипцов, для стопорных колец.

- Установите поршневые кольца с помощью пружинного расширителя в следующем порядке (сверху вниз):

  - хромированное компрессионное кольцо.

  - три чугунных компрессионных кольца.

  - маслосъемное кольцо.

- Разверните кольца таким образом, чтобы их замки располагались в различных положениях по диаметру окружности:

  - первое и второе поршневое кольцо: 180° от каждого замка.

  - третье поршневое кольцо: 90° от замка второго кольца.

  - четвертое поршневое кольцо: 180° от замка третьего кольца.

  - пятое поршневое кольцо: 45° от замка четвертого кольца.

- Установите прокладку цилиндра. При инсталляции цилиндра всегда следует использовать новую прокладку. Перед установкой прокладки ее необходимо смазать моторным маслом с обеих сторон.

- Процедуру установки цилиндра удобней выполнять вдвоем. Установите оправку для сжатия поршневых колец на поршень.

- Медленно опускайте цилиндр на поршень двигая оправку вниз, пока все поршневые кольца не окажутся в цилиндре, поле чего приостановите опускание цилиндра и удалите оправку.

- Продолжите опускание цилиндра, следя за тем, чтобы шпильки попали в крепежные отверстия зажимной гильзы.

- Опускайте цилиндр до тех пор, пока не станет возможным накрутить на шпильки 2-е гайки, расположенные в труднодоступных полостях зажимной гильзы.

- Продолжайте опускать цилиндр и накручивать гайки до полной установки его на прокладку.

- Накрутите оставшиеся две гайки на шпильки. Все 4 гайки не должны быть затянуты и не должны прижимать цилиндр.

- После установки цилиндра проверните коленчатый вал на несколько полных оборотов для выравнивания цилиндра относительно положения поршня.

- Затяните 4 гайки сначала моментом затяжки 70 Нм, затем моментом 90 Нм. Последовательность затяжки аналогична последовательности при затяжке головке блока цилиндра.

- Затяните болт обжимного фланца моментом затяжки 5 Нм.

- Подсоедините клеммы к концевым выключателям.

- Оденьте крышки на концевые выключатели.

- Закрепите лазерный датчик расстояния.

- После полной сборки установки:

  - выполните калибровку лазерного датчика расстояния.

  - проверьте и при необходимости отрегулируйте работу механизма ограничения регулировки высоты цилиндра.

  - проверьте и при необходимости отрегулируйте базовую высоту цилиндра.

  - Калибровка лазерного датчика расстояния

Калибровка лазерного датчика расстояния осуществляется с помощью калибровочных пробок, которые входят в стандартную комплектацию установок. Поверните маховик в положение, при котором поршень будет находиться в верхней мертвой точке в такте сжатия.

Номер 1   					  Номер 2

- Снимите провод с датчика детонации и выкрутите его.

- Поместите калибровочную пробку номер 1 с держателем в отверстие датчика детонации так, чтобы она оказалась между поршнем и головкой блока цилиндра в перпендикулярном положении относительно поршня, как показано на рисунке ниже. Возможно расстояние между поршнем и головкой блока цилиндра будет недостаточным для помещения пробки, для увеличения расстояния уменьшите степень сжатия.

Рисунок 32. Установка калибровочной пробки.

- Регулируя степень сжатия добейтесь такой высоты цилиндра, при которой калибровочная пробка будет очень туго помещаться между поршнем и головкой блока цилиндра.

- В программном обеспечении установки откройте вкладку «Конфигурация системы», нажмите кнопку «Калибровка датчиков» и кнопкой «Следующий канал» выберите датчик «Cylinder height (mm)».

- Выберите строку номер 1, физическое значение которой должно быть равно 20.40 и нажмите кнопку «Добавить точку».

- Плотно прижмите калибровочную пробку номер 2 к отражающей пластине так, чтобы лазерный луч отражался от центра пробки. Эту процедуру удобно выполнять с помощью пинцета. Калибровочная пробка номер 2 имеет крепежное отверстие с одной из сторон и в процессе калибровки используйте противоположную сторону для отражения луча.

- Удерживая калибровочную пробку номер 2, в программном обеспечении выберите строку номер 2, физическое значение которой должно быть равно 10.40 и нажмите кнопку «Добавить точку».

- Нажмите кнопку «Сохранить». Калибровка завершена.

  - Регулировка механизма ограничения регулировки высоты цилиндра

Установите высоту цилиндра на минимальное значение счетчика согласно тому текущему методу. Ослабьте упорный кулачок и отрегулируйте его таким образом, чтобы при дальнейшем уменьшении степени сжатия срабатывал контакт концевого выключателя. Затяните кулачок. Аналогично проведите настройку второго кулачка на максимальном значении счетчика.

  - Установка базовой высоты цилиндра

Для установки базовой высоты цилиндра используйте компрессометр SKY2102-VIIC. Использование других компрессометров не допускается. Установка базовой высоты цилиндра проводится отдельно для исследовательского и моторного методов. Для установки базовой высоты цилиндра используются параметры, приведенные в таблице ниже.

Параметры для установки базовой высоты цилиндра

| Параметр |  | Исследовательский | Моторный |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение счетчика |  | 843 | 652 |
| Значение давления, кПа | круглая ГБЦ | 1270±25 | 980±25 |
|  | квадратная ГБЦ | 1390±25 | 995±25 |

Если барометрическое давление отличается от стандартного, то необходимо посчитать поправку.

Поправка для исследовательского метода:

Pуст = (Pатм – 101,32)*12,41 + Pст

Поправка для моторного метода:

Pуст = (Pатм – 101,32)*11,86 + Pст

где

- Pуст – установочное давление, кПа. Давление с поправкой (то давление, которое будет устанавливаться с помощью компрессометра).

- Pатм – текущее атмосферное давление, кПа;

- Pст – стандартное давление, кПа. Указано в таблице выше.

Для настройки степени сжатия откройте окно «Настройка С.С.», нажав на кнопку «СС» в нижней части интерфейса. Во все следующих шагах под фразой «текущая степень сжатия» будет подразумеваться значение поля «Текущая С.С.» в столбце «Счетчик». Компрессометр состоит из двух частей: манометр с быстроразъемным соединением и клапан с соединительным шлангом.

Процедура установки:

- Выполните вход использую учетную запись «Администратор».

- Запустите установку и прогревайте двигатель в течение минимум 30 минут.

- Приготовьте необходимый инструмент для демонтажа датчика и монтажа компрессометра.

- Вручную установите степень сжатия на указанное в таблице выше значение счетчика.

- После прогрева остановите установку и как можно быстрее выполните следующие шаги.

- Отсоедините и выкрутите датчик детонации. Внимание! Во время работы датчик детонации нагревается до высокой температуры! Для выкручивания вручную воспользуйтесь термостойкой перчаткой!

- Вкрутите клапан компрессометра в отверстие датчика детонации. Убедитесь в наличии медной прокладки.

- Соедините манометр с клапаном с помощью быстроразъемного соединения.

- Убедитесь, что подача топлива выключена и запустите установку.

- Для стабилизации показаний давления необходимо подождать минимум 1 минуту для исследовательского метода и минимум 3 минуты для моторного.

- Значение давления должно соответствовать значениям, указанным в таблице выше с учетом поправки.

- Если значение давления отличается от указанного в данной инструкции, добейтесь указанных значений с помощью регулировки степени сжатия. При уменьшении степени сжатия сбрасывайте показания манометра нажатием на кнопку клапана, который расположен в быстроразъемном соединении манометра.

- После установки давления остановите установку и дождитесь полной остановки двигателя. Не изменяйте степень сжатия!

- Сбросьте давление в манометре.

- Отсоедините манометр, выкрутите клапан и установите датчик детонации.

- Если выполнялась регулировка давления (пункт 12), то значение текущей степени сжатия будет отличаться от опорного. Добейтесь ранее установленного опорного значения, выполнив следующие шаги.

- Выберите вкладку «Конфигурация системы», нажмите кнопку:

  - для исследовательского метода «Настройка компрессии ОЧИ»;

  - для моторного метода «Настройка компрессии ОЧМ».

- Кнопками «+» и «-» измените значение поля «Смещение» на некоторую величину и нажмите кнопку «Да». После этого проконтролируйте текущее значение степени сжатия. При увеличении значения поля «Смещение», значение текущей степени сжатия будет уменьшаться, при увеличении увеличиваться. Добейтесь соответствия текущей степени сжатия с опорным значением. Установка базовой высоты цилиндра завершена.

  - Обслуживание цилиндропоршневой группы

- Выполните очистку поршня и внутренней поверхности цилиндра от нагара и отложений. В процессе чистки категорически запрещено использование абразивных материалов.

- Очистите внешнюю часть цилиндра и корпус картера от остатков прокладок и других загрязнений.

- Проверьте поршень, внутреннюю часть цилиндра и втулку поршневого пальца в верхней головке шатуна на наличие глубоких рисок и задиров.

- Замените поршневые кольца.

- Система смазки двигателя

Система смазки двигателя состоит из масляного насоса, фильтра тонкой очистки масла, редукционного клапана и соединительных трубок. В процессе работы двигателя бо́льшая часть трущихся частей смазываются маслом под давлением, создаваемым масляным насосом. Масло подается к трущимся частям по каналам, расположенным в корпусе картера. Картер двигателя имеет наклонное дно и выступает в роли масляного резервуара. В самой нижней части дна картера расположено отверстие, через которое масло поступает в масляный насос, который крепится к корпусу картера. По этому же каналу масло подается к мерному стеклу, предназначенному для контроля уровня масла. Уровень масла должен быть в диапазоне 40-50 единиц. Привод масляного насоса приводится в движение с помощью шестерного механизма, который крепится к корпусу картера и соединяется с распределительным валом. С левой стороны на масляном насосе расположен винт регулировки давления масла. Для доступа к винту необходимо открутить защитный колпачок. После масляного насоса масло поступает в редукционный клапан, из которого избыточная часть масла направляется обратно в картер, а остальная часть направляется в корпус масляного фильтра. Таким образом обеспечивается фильтрация только той части масла, которая используется для смазки. На клапане расположен винт регулировки давления масла. Вращаясь винт перекрывает канал слива масла в картер, тем самым повышая давление в системе. Положение винта установлено на заводе изготовителе и не должно меняться. Для регулировки используется винт, расположенный на масляном насосе. Если по каким-то причинам винт на масляном насосе не обеспечивает необходимый диапазон регулировки давления, используется винт регулировки на редукционном клапане. Далее масло поступает в корпус масляного фильтра и направляется в фильтр тонкой очистки масла. Далее масло по каналам корпуса масляного фильтра поступает на манометр и с помощью металлических трубок подается к каналам картера, через которые поступает непосредственно к смазываемым частям. К нижней части картера крепится нагревательный элемент, предназначенный для подогрева масла. Во внутренней нижней части картера крепится датчик температуры масла. Установка не оснащена системой защиты от падения давления масла, в связи с этим необходимо периодически контролировать давление масла в процессе работы.

Масляный насос

Масляный фильтр

Манометр

Датчик температуры

Редукционный клапан

Трубка забора масла из картера

Рисунок 33. Система смазки двигателя.

Уровень масла

Рисунок 34. Уровень масла.

  - Обслуживание системы смазки двигателя

Обслуживание системы смазки двигателя сводится к своевременной замене масла и масляного фильтра.

- Выкрутите пробку заливной горловины, которая находится на боковой крышке картера слева.

- Откройте кран слива и слейте масло в емкость объемом не менее 4-х литров. Для более быстрого слива масла рекомендуется прогреть его до 50 °С.

- Открутите крышку масляного фильтра и снимите фильтр. Рекомендуется заранее приготовить ветошь, т.к. в фильтре остается небольшое количество масла.

- Установите новый фильтр и закрутите крышку.

- Залейте масло до отметки 50 по мерному стеклу.

- Закрутите пробку заливной горловины.

- Запустите установку в режиме прокрутки на 2 минуты, остановите установку, дождитесь полного стекания масла в картер и проверьте уровень масла. При необходимости долейте масло.

  - . Регулировка давления масла.

Для нормальной работы двигателя давление масла должно поддерживаться в диапазоне от 0,166 кПа до 0,226 кПа (1,96 +- 0,30 кгс/см²).

Для регулировки давления масла необходимо выполнить следующие действия:

- Снимите защитный колпачок регулировочного болта.

- Освободите контргайку, чтобы обеспечить достаточный ход регулировки давления масла.

- При помощи регулировочного болта настройте показания давления на манометре, который находится справа от масляного насоса в требуемом диапазоне.

- По окончании регулировки затяните контргайку, чтобы зафиксировать регулировочный болт.

- Установите на место защитный колпачок.

Регулировочный болт

Контргайка

Защитный колпачок

- Вентиляция картерных газов

В процессе работы двигателя выхлопные газы в небольшом количестве прорываются в картер. Для борьбы с избыточным давлением картер оснащен клапаном (Рисунок 35. Клапан вентиляции картерных газов.), который крепится к боковой крышке картера слева. Выхлопные газы отводятся от клапана с помощью трубки, противоположный конец которой выводится за пределы помещения или в вытяжной зонт. В процессе работы в клапане скапливается некоторое количество масла, для удаления которого необходимо открутить пробку снизу клапана.

Рисунок 35. Клапан вентиляции картерных газов.

- Система измерения детонации

Система измерения детонации состоит из магнитострикционного датчика детонации и блока детонометра. Сигнал с датчика детонации поступает в блок детонометра, который усиливает сигнал. Блок детонометра имеет два регулятора для тонкой настройки сигнала, которые настроены на заводе и не требуют регулировки. При замене датчика детонации или блока детонометра требуется подстройка регуляторов. Сигнал с блока детонометра поступает в центральную плату контроллера, в котором происходит преобразование сигнала в цифровой вид. Далее значение сигнала отправляется на ПК в прикладное ПО и отображается на экране.

  - Регулировка блока детонометра

После замены датчика детонации или блока детонометра могут возникнуть проблемы с отображением детонации на экране ПК. Уровень сигнала может выходить за пределы шкалы индикатора детонации, а диапазона регулировки «Усиления» на экране ПК оказывается недостаточно. Так же диапазон показаний детонации между двумя эталонными топливами может выходить за пределы шкалы, а регулировка «Диапазона» на экране ПК не позволяет добиться желаемого результата.

Настройка усиления сигнала осуществляется регулятором, расположенным слева на блоке детонометра. Поворот против часовой стрелки усиливает уровень сигнала. Настройка диапазона осуществляется регулятором, расположенным справа. Поворот по часовой стрелке усиливает уровень сигнала (Рисунок 36. Регулировка блока детонометра.). В течение гарантийного срока процедура регулировки выполняется сервисным инженером.

Усиление

Диапазон

Рисунок 36. Регулировка блока детонометра.

  - Обслуживание системы измерения детонации

Обслуживание системы измерения детонации заключается в очистке датчика детонации от нагара. Для очистки не допускается использование абразивных материалов.

- Система зажигания

В установке используется система зажигания микропроцессорного типа. Система зажигания состоит из платы управления с микроконтроллером, блока питания, распределителя зажигания с датчиком Холла (Рисунок 37. Датчик Холла.), катушки зажигания, одножильного высоковольтного провода и свечи зажигания. Плата управления получает сигнал о положении распределительного вала от датчика Холла, установленного в распределителе зажигания. Микропроцессор рассчитывает угол опережения зажигания согласно методу определения октанового числа топлив и в определенный момент разрывает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, по которой протекает постоянный ток, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение, которое передаётся на свечу зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливовоздушную смесь.

Рисунок 37. Датчик Холла.

При работе на исследовательском методе угол опережения зажигания постоянен и не меняется в процессе определения октанового числа. Его величина составляет 13° до ВМТ. При работе на моторном методе момент зажигания автоматически меняется при изменении высоты цилиндра. Автоматическое изменение обеспечивается заложенными параметрами в программном обеспечении и управлением моментом зажигания микроконтроллером.

Изменение угла опережения зажигания от степени сжатия

| Показание счетчика | УОЗ |
| --- | --- |
| 264 | 26 |
| 337 | 25 |
| 410 | 24 |
| 484 | 23 |
| 556 | 22 |
| 630 | 21 |
| 704 | 20 |
| 777 | 19 |
| 851 | 18 |
| 925 | 17 |
| 998 | 16 |
| 1072 | 15 |
| 1145 | 14 |

Для воспламенения топлива используется одноэлектродная свеча типа Torch F6TC. Зазор между электродами должен составлять 0,5±0,1 мм.

  - Установка угла опережения зажигания (УОЗ)

В зависимости от модификации установки на маховике может быть нанесена градуировка в градусах либо в миллиметрах. В случае градуировки маховика в миллиметрах необходимо проводить пересчет в градусы. Так как диаметр маховика равен 370.2 мм формулы для пересчета будут иметь следующий вид:

- градусы в миллиметры – x*3.23 где х – градусы;

- миллиметры в градусы – x3.23, где х – миллиметры.

Например, для подсчета угла опережения зажигания для исследовательского метода, необходимо пересчитать 13 градусов в миллиметры: 13*3.23=41.99≈42 мм. Соответственно для модификации установки с маховиком, градуированным в миллиметрах, значение угла опережения зажигания для исследовательского метода будет равно 42 мм.

Установка угла опережения зажигания проводится при помощи автомобильного стробоскопа (не входит в комплект поставки).

- Подключите стробоскоп к высоковольтному проводу и к питанию.

- Выполните вход использую учетную запись «Администратор»

- Запустите двигатель и включите зажигание.

- В случае работы на моторном методе установите степень сжатия на любую точку из приведенной выше таблицы. В случае работы на исследовательском методе установка высоты цилиндра не требуется.

- Если маховик градуирован в миллиметрах, то для моторного метода пересчитайте значение в градусах для выбранной точки в миллиметры.

- Направьте поток света на указатель, установленный на корпусе двигателя так, чтобы направление луча света от стробоскопа образовывало прямую линию, проходя через указатель к центру окружности маховика и зафиксируйте значение УОЗ. Для более точного определения угла опережения зажигания старайтесь наблюдать за значением на маховике глядя на него по направлению луча света от стробоскопа.

Если значение угла опережения зажигания отличается от требуемого, то выполните регулировку.

- Выберите вкладку «Конфигурация системы», нажмите кнопку «Положение датчика Холла». Если настройка производится на исследовательском методе, то измените значение смещения сигнала в поле «Сигнал датчика Холла». При корректировке УОЗ на моторном методе изменяйте значение в окне «Corrected value».

- Выключите и снова включите зажигание. Зафиксируйте новое значение УОЗ на маховике.

- Повторяйте п.5-6 до получения требуемого значения УОЗ.

  - Обслуживание системы зажигания

Необходимо сверить значения показания на экране ПК со значениями, полученными с помощью стробоскопа. Для исследовательского метода необходимо проверить одну точку - 13°. Для моторного метода необходимо проверить все точки, указанные в таблице выше. При необходимости выполните настройку. Выполните отчистку свечи зажигания от нагара и проверьте керамический корпус свечи на наличие повреждений, если требуется замените свечу.

- Система пуска\регулировки частоты вращения двигателя

Для запуска двигателя, обеспечения его работы в холостом режиме и поддержания постоянных оборотов используется трехфазный электродвигатель, который соединяется с маховиком с помощью 2-х ремней. Электродвигатель оснащен двухступенчатым шкивом с двумя канавками на каждой ступени. Маховик двигателя внутреннего сгорания так же имеет две ступени с двумя канавками, что позволяет изменить скорость вращения двигателя внутреннего сгорания, путем перемещения ремней на разные ступени.

Система пуска\регулировки частоты вращения двигателя не нуждается в обслуживании. Рекомендуется иногда проверять натяжение ремня и при необходимости выполнять очистку канавок шкивов от загрязнений.

Рисунок 38. Маховик.

- Калибровка датчиков температуры воздуха

Калибровка датчиков температуры:

- Прогрейте двигатель.

- В программном обеспечении установки откройте вкладку «Конфигурация системы», нажмите кнопку «Калибровка датчиков» и кнопкой «Следующий канал» выберите нужный датчик

  - «Coolant Temperature °C» - температура охлаждающей жидкости;

  - «Air Temperature °C» - температура поступающего воздуха;

  - «Mix Temperature °C» - температура топливо-воздушной смеси.

- Снимите показания с термометра, найдите снятое значение в поле «Физическое значение» и выберите его нажатием левой кнопки мыши.

  - если значение присутствует в писке, нажмите кнопку «Записать»;

  - если значение отсутствует в списке, нажмите кнопку «Добавить точку», введите снятое с термометра значение в поле «Физическое значение» и нажмите кнопку «Записать».

- Нажмите кнопку «Сохранить».

- Проверьте соответствие показаний температуры на экране компьютера, показаниям на термометре. В случае совпадения значений показаний с разницей не более чем 0,5 °C калибровка считается завершенной. В случае расхождения температур более чем на 0,5 °C повторите шаги 3-5.

- Регламент технического обслуживания

В зависимости от условий эксплуатации и состава анализируемых топлив, возможно, потребуется проведение ТО 2-го и 3-го уровней ранее указанных часов наработки. Работы по ТО-2 включают работы по ТО-1. Работы по ТО-3 включают работы по ТО-1 и ТО-2.

Программное обеспечение прибора учитывает моточасы по нескольким алгоритмам. Для проведения технического обслуживания учитываются моточасы указанные в строке «Холостой».

Перечень работ по ТО 1-го уровня каждые 100 часов работы

| Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- |
| Обслуживание системы смазки двигателя | Пользователь |
| Замена дистиллированной воды в циркуляционном охладителе | Пользователь |
| Очистка резервуара циркуляционного охладителя | Пользователь |
| Обслуживание системы охлаждения | Пользователь |
| Обслуживание системы впуска воздуха | Пользователь |
| Обслуживание системы измерения детонации | Пользователь |
| Обслуживание системы зажигания | Пользователь |

Перечень работ по ТО 2-го уровня каждые 300 часов работы

| Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- |
| Обслуживание топливной системы | Пользователь |
| Обслуживание головки блока цилиндра | Сервисный инженер |

Перечень работ по ТО 3-го уровня каждые 800 часов работы

| Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- |
| Замена воздушного фильтра в воздушной колонке | Пользователь |
| Обслуживание цилиндропоршневой группы | Сервисный инженер |

Список расходных материалов

Для ТО 1-го уровня (100 часов) требуется:

- масло 15w-40 4 л. Номер по каталогу производителя 7-56242;

- масляный фильтр 1 шт. Номер по каталогу производителя 3-08839.

Для ТО 2-го уровня (300 часов) требуется (включая расходные материалы для ТО 1-го уровня):

- прокладка датчика детонации 1 шт. Номер по каталогу производителя 3-16831;

- прокладка ГБЦ 1 шт. Номер по каталогу производителя 3-16818;

- притирочная паста – 1 уп. Номер по каталогу производителя 7-41436 Паста алмазная АСМ 3/02 НОМ (100гр/упаковка);

- герметик термостойкий – 1 уп. Номер по каталогу производителя 2-18902 Герметик-прокладка RunWay силиконовый, красный;

- прокладка фланцев резервуара системы охлаждения – 2 шт. Возможно многократное использование. Меняются при неудовлетворительном состоянии. Номер по каталогу производителя 3-16829 (для системы охлаждения типа А);

- прокладка ГБЦ для выхлопного патрубка и узла ТВС – 2 шт. Возможно многократное использование. Меняются при неудовлетворительном состоянии. Номер по каталогу производителя 3-16828;

- прокладка между узлом ТВС и карбюратором – 1 шт. Возможно многократное использование. Меняются при неудовлетворительном состоянии. Номер по каталогу производителя 3-16830.

Для ТО 3-го уровня 800 часов) требуется (включая расходные материалы для ТО 1-го и 2-го уровней):

- воздушный фильтр – 1 шт. Номер по каталогу производителя 3-16820 Фильтр воздушный системы охлаждения для октановой установки SKY2102-VII;

- прокладка цилиндра – 1 шт. Номер по каталогу производителя 3-09667;

- набор поршневых колец – 1 комплект. Номер по каталогу производителя 3-07892 (1 шт.);